DTS(X)343/DSS(X)333-3型

三相电子式有无功组合电能表

长沙威伟电表销售有限公司

联系电话：0731-82493681

# 网址：www.csweiwei.com

# 2014年5月 14 日

# 尊敬的客户：

# 首先感谢您购买和使用本公司的产品。

# 威胜集团有限公司是一个专门开发、生产和销售电能计量仪表的专业企业，

# 本公司产品质量保证体系于1996年通过了挪威船级社ISO9001认证。

在您购买本公司产品的同时，请仔细阅读本使用说明书，如有任何问题，请

及时与本公司的技术服务中心或分布在全国各地的事务所联系。

如需要业务咨询或查询各事务所的联系电话，请拨威胜集团有限公司免费服务热线：800-849-6688或400-677-6688，或登陆网站Http：//www．Wasion．com/查询。

# 威胜集团有限公司出口部            0731-88619681 88619682

# 威胜集团有限公司商务部            0731-88619596 88619598

# 威胜集团有限公司客户服务部        0731-88619581 88619582

上海事务所       南京事务所       广州事务所        长沙事务所

西安事务所       成都事务所       北京事务所        郑州事务所

武汉事务所       沈阳事务所       兰州事务所        杭州事务所

# 重庆事务所       新疆事务所       石家庄事务所      福州事务所

# 南昌事务所       合肥事务所       哈尔滨事务所      长春事务所

# 南宁事务所       贵阳事务所       海口事务所        太原事务所

山东事务所       天津事务所       昆明事务所

本说明书适用于威胜集团有限公司生产的DTS(X)343/DSS(X)333-3型（V2.0）三相电子式有无功组合电能表。

2010-8-3

# 1  概述

DTS(X)343-3V2.0/ DSS(X)333-3V2.0型三相四线/三相三线电子式有无功组合电能表，适用于三相有、无功电能计量。它由MCU控制部分、电能计量部分、液晶显示部分和通讯部分等组件构成，符合国家标准GB/T17215.321-2008和GB/T17215.323-2008。本款表能计量正反向有功总电量；能计量正反无功总电量和四象限无功电量；能计量分相正反有无功电量；LCD液晶双行显示功能；有功、无功功率脉冲接口、RS-485通信接口和远红外通信接口；具有断相、逆相序状态LED报警提示；带有软时钟，可以实现电量过月结算功能；具有高可靠稳定性，测量宽线性范围,掉电不丢失电量等特点。

# 2  原理及特点

本产品为直接接入式或经电流互感器接入式三相交流有功电能表。由电流互感器、电能计量专用芯片、MCU、非易失性存储器、液晶显示屏、通信接口等电路模块构成。电压、电流模拟信号进入电能计量芯片进行电能量的计算，其结果以数据形式输出，MCU再对此数据进行分析处理，并将相关结果保存在数据存储器中，并随时向外部接口提供信息和进行数据交换，其原理框图如图1所示:

图1   原理框图

# 3  规格及主要技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 电压、电流规格及有功脉冲常数（无功脉冲常数相同） | 3×220V/380V ±20% 3×57.7V /100V±20% | 1.5(6)A 3200 imp/kW•h 3200 imp/kvar•h 5 (20)A 1600 imp/kW•h 1600 imp/kvar•h 10(40)A 800 imp/kW•h 800 imp/kvar•h 15(60)A 400 imp/kW•h 400 imp/kvar•h 20(80)A 200 imp/kW•h 200 imp/kvar•h 4000imp/kW•h，5000imp/kW•h，8000imp/kW•h，10000imp/kW•h，16000imp/kW•h，20000imp/kW•h 具体电流规格、脉冲常数以电表标识为准 |
| 基本误差和变差 | 符合GB/T17215.321-2008 1级 GB/T17215.323-2008 2级 |
| 频率 | 50Hz（47.5Hz～52.5Hz） |
| MTBF | ≥6×104h |
| 功耗 | 电压回路每相≤1.5W，7VA； 电流回路每相≤1VA |
| 工作温度 | -25℃～+65℃ 极限温度 -35℃～+75℃ |
| 相对湿度 | ＜95%(无凝露) |
| 产品设计寿命 | ＞15年 |
| 外型尺寸 | “厚×宽×高”79mm×161mm×230mm |
| 单机净重 | 1.5kg |

# 4 显示

4.1 LCD液晶显示界面如下图所示：

4.2液晶显示符号说明：

当某相发生断相时，该相电压符号消失；当某相发生失压时，该相电压符号闪烁。正常情况下显示。

当某相电流反向时，该相电流符号与前面的负号同时显烁，正常情况下不显示。

通信提示符号。通信成功后闪烁10秒然后消失。

有功电量指示与单位（2位小数）。

无功电量指示与单位（2位小数）。

无功4象限指示。

月份指示。

显示代码指示。

“失压” 有失压发生时此符号显示。

4.3显示代码和显示内容的对应关系如下表所示：

| 显示代码 | 显示内容 | 显示代码 | 显示内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 正向有功总电量（上一行） | 11 | B相电压 |
|  | 正向无功总电量（下一行） |  | B相电流 |
| 02 | 反向有功总电量 | 12 | C相电压 |
|  | 反向无功总电量 |  | C相电流 |
| 03 | 上月正向有功总电量 | 13 | 总有功功率 |
|  | 上月正向无功总电量 |  | 总无功功率 |
| 04 | 上月反向有功总电量 | 14 | A相正向有功电量 |
|  | 上月反向无功总电量 |  | A相正向无功电量 |
| 05 | 上上月正向有功总电量 | 15 | B相正向有功电量 |
|  | 上上月正向无功总电量 |  | B相正向无功电量 |
| 06 | 上上月反向有功总电量 | 16 | C相正向有功电量 |
|  | 上上月反向无功总电量 |  | C相正向无功电量 |
| 07 | 年.月.日 | 17 | / |
|  | 星期：时：分：秒 |  | 总功率因数 |
| 08 | 表号高6位 |  |  |
|  | 表号低6位 |  |  |
| 09 | 有功脉冲常数 |  |  |
|  | 无功脉冲常数 |  |  |
| 10 | A相电压 |  |  |
|  | A相电流 |  |  |

注：1、LCD显示屏左下角“88”为显示代码，当显示分相电量及分相瞬时量时，显示代码用相别符表示。

例如A相电压和电流：

2、循显项目数、循显内容和循显时间参数可通过485或红外通信设置（需短接编程跳线CLR）。

4.4 背光功能

表计在上电和远红外通讯成功的情况下点亮背光，3分钟后自动关闭。当三相电压都低于85％Un时关闭背光。（背光功能为可选功能，表计默认状态下不具备背光功能。）

4.5 程序版本号显示说明：

电流规格：（I）

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5(6)A | 1(2)A | 5(20)A | 10(40)A | 0.3(1.2)A | 5(6) | 15(60) | 20(80) | 30(100) |

电压规格：（V）

| 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 331,2×100V | 341，3×220V | 341，3×57.7V | 331,3×380V |

5 电表功能介绍

5.1  计量功能

5.1.1能计量正反向有功总电量，反向有功总电量计入正向；分相正反有功电量。

5.1.2能计量正反无功总电量，四象限无功总电量；分相正反无功电量。

5.1.3反向有功总电量及分相电量可选择是否计入正向，反向无功总电量及分相电量可选择是否计入正向，可根据用户要求在出厂前设定，用户无要求时默认都计入正向。

5.1.4正反向无功的组合计量选择有两种方式（出厂前根据用户要求设定）：

1）正向无功电量等于一四象限无功电量之和（Ⅰ+Ⅳ）,反向无功电量等于二三象限无功电量之和（Ⅱ+Ⅲ），用户无要求时默认为此种方式。

2）正向无功电量等于一二象限无功电量之和（Ⅰ+Ⅱ），反向无功电量等于三四象限无功电量之和（Ⅲ+Ⅳ）。

5.1.5有无功总电量累加可设为分相电量的绝对值之和或代数和，可根据用户要求在出厂前设定，用户无要求时默认为绝对值之和(注：DSS（X）333只能设为代数和模式)。

5.1.6可存储上12个月有无功总电量，电量可实现每月自动结算，结算日可任意设置，设置范围为1-28日，结算时间默认为月末零点。电量数据保存在EEPROM中，数据存储时间大于10年，无须电池维持。

5.1.7表计测量的电压、电流为有效值。电压测量范围：75%Ub—125%Ub,电流测量范围：启动电流—Imax。

5.1.8表计可测量总及ABC相有无功瞬时功率，测量范围为：Pmin—Pmax。这里，Pmin代表电流为起动电流时的有功或无功功率，Pmax代表电流为Imax电流时的有功或无功最大功率。

5.2  编程功能

5.2.1与编程相关的表计内部短接点说明：

1） CAL是校表用跳线，校表时短接，校表完成后断开。

2） CLR为编程短接跳线，电表硬件保护短接点，设置电表参数、清零。

3） FAC为功能短接跳线，新表第一次上电前必须先短接此跳线（程序调默认参数值），短接时为厂内状态（用于脉冲常数设置和总清零方式选择），出厂时跳开。

5.2.2表计具有清零密码和编程密码，初始值都为000000。表计编程时必须比对编程密码，表计总清零时必须比对清零密码。清零密码为0级密码，编程密码为1级密码，清零密码权限高于编程密码，即清零密码可以替代编程密码使用，反之不行。短接FAC短接点时可以使用超级密码999999修改清零密码。

5.2.3表计处于编程状态（编程短接点CLR短接）时才可以通信设置表计参数（模式字的BIT5＝1），如：表号、通讯地址和循显参数等；但密码修改和日期时间的编程无需短接内部跳线。

5.2.4必须同时短接FAC和CLR，才能设置脉冲常数。

5.2.5总清零时清除电量（不包括总清零事件记录）；同时短接FAC和CLR时清零次数不受限，反之则只有两次清零机会。

5.2.6广播校时说明：广播校时一天（零点为界限）只准校一次，每次校时最大幅度为±5分钟。

5.2.7输出口设置（无功脉冲或秒脉冲输出）时不受编程跳线控制。

5.2.8计量模式字编程时需短接CAL、CLR和FAC三个跳线。

5.3  电表故障指示

该表计具有断相、逆相序、反向故障显示报警功能。

当某相断相连续发生30秒时，面板上ABC三个断相指示LED灯点亮。

当逆相序连续发生30秒时，面板上ABC三个断相指示LED灯同时闪烁。

当某相反向连续发生30秒时，LCD出现反向报警指示，见LCD显示说明。

失压：

失压判断阈值（NNV,NNI）：NNV指额定电压百分比阈值（%）；NNI指基本电流百分比阈值（%）。

失压分类：A、B、C。

起始条件：电压小于额定电压的NNV%且电流大于基本电流的NNI%。

结束条件：电压大于额定电压的85%，或掉电。

三相三线B相不判失压。

断相：

断相判断阈值（NNV,NNI）：同失压判断阈值。

断相分类：A、B、C。

起始条件：电压小于额定电压的NNV%且电流小于等于基本电流的NNI%。

结束条件：电压大于额定电压的85%，或电流大于基本电流的NNI%，或掉电。

三相三线拔掉B相时判B相断相，三相三线B相断相时不判A、C相断相。

注：1）当某相失压发生未结束接着该相出现断相，表计继续维持该相失压。当某相先发生了断相未结束接着该相出现失压，表计则结束断相事件，接着判定该相失压。

2）断相时不判逆相序。

5.4  通信功能

该表计具有远红外和RS485通信接口，通信波特率可设为1200bps，2400bps，4800bps和9600bps，电表通信地址为十二位。通信口应具有失效保护电路，其通信规约应满足DL/T 645-1997《多功能电能表通信规约》。

红外通信和 RS485 通信在物理层必须独立，一种通信信道的损坏不得影响另一信道。

通信波特率：1200bps（默认），半双工，参照DL/T645-1997标准执行，RS485接口总线最多连接64块电表，通信距离最远1.2km，远红外通信的有效距离不小于5米。

5.5  事件记录

总清零记录的数据格式为：清零发生时间（年月日时分），清零前正反有功总电量（0.01kWh），清零前正反无功总电量（0.01kvarh）。表计记录最近2次的总清零事件记录。表计出厂后仅留两次清零机会。

记录断相事件的累计次数和累计时间。

记录失压事件的累计次数和累计时间。

6 安装与接线

6.1．电能表外型图及安装尺寸如下所示：

图2  表计外型图

图3  安装尺寸

图4  主端子接线图

| P+ | P- | Q+ S+ | Q- S- | A | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有功 | 无功或 秒脉冲 | RS485 |

图5  辅助端子标签

在电能表的端盖内，贴有如图4所示的主端子接线图，主端子接线的方向不可接反；电能表功率脉冲从辅助端子(P+、P-)输出，脉宽:(80±2)ms；秒脉冲从辅助端子(S+、S-)输出，占空比为50%，功率脉冲、秒脉冲为空接点输出，允许输出最大电流20mA，电压:DC(5～24)V。

无功脉冲输出端口和秒脉冲输出端口为共用输出端口，表计上电后默认为无功脉冲输出，可通过通讯设置（E831）为秒脉冲输出。

6.2． RS-485通信接口与通信主设备的接线如下所示：

图2 RS-485通信接口接线图

通信主设备的两根通信线A、B线与电能表通信接口对应连接，电能表辅助端子上对应的通信端子孔位为1#(A)、2#(B)（见图5辅助端子标签）。

7 运输与存储

★本产品在运输时，需在包装条件下进行，运输和拆封过程不应受到剧烈振动和冲击，其运输包装贮存应符合JB/T9329-1999和GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》。

★贮存电能表应在原包装内，保存地点的环境应清洁，环境温度不超过-35℃～+75℃，相对湿度不超过85%，空气中不含腐蚀性气体和霉菌。

★产品若在仓库内贮存，应在原包装条件下置于货架上，其叠放高度不得超过5层。

★产品内包装拆封后不宜贮存。

8 保修条例

8.1免费服务条例

1）.  本产品自购买之日起，在用户遵守说明书规定的使用要求下，并在制造厂铅封完整的情况下，发现电能表不符合产品标准所规定的要求时，12个月内制造厂给予免费维修或更换，购买日期以发票、收据（威胜认可的有效凭据）或发票复印凭据。

2）.  在正常使用下产品发生故障的，用户凭发票与保修单一起到威胜在全国各地的事务所联系保修事宜。

3）.  维修产品的型号与保修单上的型号要保持一致，否则不予保修。

8.2免责条例（有偿保修条例）以下情况将实施有偿维修服务

1）.  不能出示保修卡。

2）.  保修卡上有漏记、改写以及没有销售单位名称和签单的。

3）.  由于火灾、天灾等自然灾害引起的损伤。

4）.  由于运输、搬动时掉落、进水或由于操作不当而发生的故障、损伤。

5）   由于未按使用说明书上所要求的使用方法和注意事项操作而引起的故障、损伤。

6）.  有人为改造、分解、组装和因使用不当而发生的故障。

7）.  消耗品、赠送品。

8）.  换制造厂家铅封和标识已被更换的。

9）.  产品超过免费保修期的。

注意：要维修时请与保修卡一起送往指定的事务所，运输费原则上由用户承担。

1)  本保修卡只能在中国国内有效。

2)  本保修卡遗失后不再补发，请注意保管。

3)  当用户对保修条款有特殊要求，按合同执行。

9  注意事项

★本产品内部无用户可调元器件。

★本产品在出厂前，经检验合格，并加铅封。在安装使用时，只需将接线端盖卸下后，按盖内接线图接线即可。接线后加端子铅封，必要时在电能表小门上加铅封。

★接入电能表的导线截面积应满足负载电流要求，避免因接触不良或太细而引起发热损坏电能表。

★安装使用时，各接线必须接好，拧紧。电源进线和出线不可接反。

★电能表应安装在通风干燥处，安装电能表的底板应固定在坚固耐火不易振动的墙上。电能表应垂直安装，建议安装高度以1.8米为宜。

★电能表的工作环境应有避雷措施。