## 概述

DSSY331/DTSY341型其配置号为MD3V1.0的三相三线/三相四线电子式预付费电能表是长沙威胜电子有限公司开发研制生产的新一代预付费电能计量产品。符合GB/T17215-2002,GB/T18460-2001 电能表有关标准，采用DL/T645-1997通信规约（有扩展）。本产品采用专用大规模集成电路和SMT电子装联生产工艺，精度高、功耗低、工作电压范围宽等特点。

本产品可分时计量；具有上13个月数据结算功能；采用公司最新推出的失压失流计算方法；并能提供开盖检测、断零线正常计量、逆相序正常计量等多种防窃电措施。本产品具有预付费功能、电量脉冲输出接口、时钟信号输出接口、多功能信号接口、IC卡接口和RS485通信接口功能；同时提供远红外通信功能。

本公司产品的开发、制造、销售质量保证体系于1996年通过了挪威船级社ISO9001认证，本产品获得了国家相关部门的计量器具生产许可证。

## 工作原理

本产品为直接接入式或经电流互感器接入式交流有功分时电能表。由电流互感器、电能计量专用芯片、MCU、带温补的实时时钟、非易失性存储器、液晶显示屏、通信接口等电路模块构成。电压、电流模拟信号进入电能计量芯片进行电能量的计算，其结果以数据形式输出，MCU再对此数据进行分析处理，并将相关结果保存在数据存储器中，并随时向外部接口提供信息和进行数据交换，其原理框图如图1所示(以三相四线为例)。

## 主要技术参数

额定电压：3×100V ,3×220V/380V，3×57.7V/100V

频率范围：45Hz～65Hz

准确度等级：有功1级

标定电流： 0.3(1.2)A,1(2)A,1.5(6)A,5(20)A,5(6)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A。

主要技术参数：

表1 主要技术参数

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 基本误差和变差 | 符合GB/T17215-2002要求 |
| 有功脉冲常数(常规) | 200imp/kW·h；400imp/kW·h；800imp/kW·h；1600imp/kW·h； 3200imp/kW·h； 注：出厂设置以表计面板标识为准，具体设置详见脉冲常数系列代码说明 |
| 参比频率 | 50Hz |
| 时钟误差 | ≤0.5s/d |
| 时钟频率 | 1Hz |
| MTTF | ≥6×104h |
| 功耗 | ≤2W，6VA |
| 环境温度 | -25℃～55℃ |
| 极限温度 | -35℃～65℃ |
| 环境湿度 | ＜95%（无凝露） |
| 产品设计寿命 | ＞15年 |
| 后备电池寿命 | ≥3年 |
| 电量脉冲输出参数 | 脉宽: (80±2)ms，电流≤15mA 电压: DC(5～24)V(由外部提供) |
| 外型尺寸 | 长×宽×厚：245.7mm×160.9mm×79mm |
| 单机净重 | 2.0kg |

## 电能表功能简介

## 4.1.测量功能

可测量三相电压、电流、总和A,B,C三相功率、总和A,B,C三相功率因数和频率等多个电网数据。

## 4.2.计量功能

可计量正反总和分相有功电量（总电量可分时计量，分相电量不分时）；可计量正反有功需量及发生时间（可

分时计量，需量发生时间可选择“月日时分”或“年月日时分”）；总电量和总需量计算可选择分相矢量和或者分相绝对值和任一种计量方式

## 4.3.分时功能

电表可设置主副两套费率,可设置主副费率的切换时间（年月日时分）,电表时钟走到主副费率的切换时间后，电表按副费率运行(注:电表是否进行主副两套费率切换，受电表模式字1的bit3位控制，如果该位为1，则可切换，反之，电表始终运行第一套费率), 如果将两套费率切换时间的年设为大于“0x99”的数，也不发生切换。

每套费率最大可设置90个公共节假日，12个年时区，8个日时段表，14个时段切换，4费率，可设置周休和周休日时段。表计具有百年日历、实时时钟，闰年自动切换。

如果时段表中某一时段的费率号大于费率数时，此时段的电量计入费率1。

正反向有功电量、正反向有功最大需量及发生时间均可以分时计量；分相电量不分时。

掉电后由电池提供电源保持时钟正常运行。

## 4.4.结算功能

本电能表能存储本月至上13个月的总和各费率电能数据、本月至上13个月的总和各费率需量数据以及本月至上13个月的分相电能数据。

4.5.断电控制功能

当预付费表内剩余电费用尽或协议透支电费用尽时，电表能输出跳闸控制信号，切断用户的用电负荷，强制用户购电，实现客户“先买电后用电“的功能。

4.6.迭加功能

输入电能表的本次购电费与电能表内的剩余电费能迭加。电表与IC卡通讯时，能显示和声响提示读出成功，包括回读。具体参照预付费功能说明。

4.7. 回读功能

用户将指定介质插入表计后，表计能自动将当前表计总电量、各费率电量、剩余电费、购电次数及表计状态等信息返写到介质中，供售电管理系统查询。有必要时，可以由售电系统制卡时指定其他需要回读数据。

4.8.剩余电费报警功能

在剩余电费扣减的过程中，电能表具有两级报警：显示报警和跳闸报警。

显示报警：当电能表内剩余电费小于或等于所设置的显示报警电费时，液晶闪烁显示“速购电”，并辅以报警灯闪烁和蜂鸣器提示.如果预付费用户模式字2的bit2（见付录B13），设置为停止循显而固定显示剩余电费时,表计将停止循环显示而固定显示剩余电费，此时插卡可以恢复循环显示。

如果预付费用户模式字1的bit3（见付录B12），设置为允许插卡解除剩余电费提示报警声报警时，可以通过插卡的方式解除声报警。

跳闸报警：当电能表内剩余电费小于或等于所设置的跳闸报警电费时，液晶闪烁显示“速购电”，动作报警输出继电器，如果预付费用户模式字1的bit5（见付录B12），设置为允许插卡解除报警输出时，可通过插卡解除报警继电器的输出。

如果预付费用户模式字2的bit0（见付录B13）设置为要求跳闸时, 跳闸继电器输出，切断用户用电允许。插卡可解除跳闸输出。如果预付费用户模式字2的bit0设置为不允许跳闸时， 跳闸继电器不动作。

4.9.剩余电费赊欠功能

电能表内的剩余电费小于等于0时，液晶显示“欠费”，并辅以报警灯闪烁和蜂鸣器提示,同时报警继电

器输出。如果预付费用户模式字1的bit2（见付录B12），设置为允许插卡解除负电费声报警时，可以通过插卡的方式解除声报警。

剩余电费赊欠功能包括3个部分：赊欠用电，赊欠跳闸和紧急赊欠。

赊欠用电：电能表内的剩余电费小于等于0时若设置了赊欠门限值，根据预付费用户模式字1的bit7（见付录B12）的设置，电表进行两种处理。

- 当设置为剩余电费为0时不跳闸，可继续赊欠用电。

- 当设置为剩余电费为0时跳闸时，此时，跳闸继电器输出，切断用户用电，可以通过插卡的方式解除跳闸输出。用户恢复用电，可继续赊欠用电.

注意：当剩余电费赊欠门限被设置为0时，电能表不允许赊欠，无赊欠的功能。剩余电费为零时跳闸，切断用户用电，不再恢复供电，除非再次购电。

赊欠跳闸：在允许赊欠用电时，当欠费值等于所设定允许使用的赊欠电费值时，跳闸继电器输出控制开关断电，直至电能表输入新购电费后才能自动恢复，必要时，也可辅以手工恢复（对外置断路器），显示的剩余电费为预购的电费减去赊欠电费的值。

紧急赊欠：在购电点休息或故障等特殊情况下，不能完成购电。可由售电管理人员插入应急赊欠卡继续赊欠用电。再次赊欠金额为赊欠门限值，共赊欠3次后不能继续赊欠。所赊欠电费在下次完成购电入表时抵扣。紧急赊欠功能只能在“欠费”并且允许赊欠用电的情况下有效.

4.10. 超功率报警与超功率报警次数限额

当用户的用电功率大于功率限额时，报警继电器输出动作，并辅以报警灯闪烁和蜂鸣器提示。在超负荷跳闸延时时间内，用户用电功率连续超过设定的功率限额值，跳闸输出动作，继电器自动断开、切断用户供电电源。当用户的用电功率正常时，在超功率跳闸期间内用户可插卡恢复供电（任何系统内合法卡）或在自动合闸延时过后将自动合闸。每进行一次超功率跳闸，超功率报警次数加1，当超功率报警次数大于超功率报警次数限额时，不论是自动合闸延时到还是插卡电表均不予合闸。此时插入带电费未进表标志的合法购电卡或是补卡（可能是新一次的购电或是专门办理恢复供电手续），超功率报警次数清零，电表再次合闸。

如果预付费用户模式字1的bit1（见付录B12），设置为允许插卡解除超功率报警声报警时，可以通过插卡的方式解除声报警。

4.11.继电器故障报警

当电表发出继电器跳闸信号后，仍然能接收到脉冲，表明继电器未正常跳闸，继电器发生故障，并辅以报警灯闪烁和蜂鸣器提示。继电器出现错误后不会消失，提醒工作人员应检查继电器。在电表发出继电器合闸信号后能正常接收到脉冲, 错误提示自动消失,或重新上电后，若未再次判断到继电器错误，错误提示消失。

如果预付费用户模式字1的bit4（见付录B12），设置为允许插卡解除继电器报警声报警时，可以通过插卡的方式解除声报警。

4.12.囤积电费功能

为防止用户囤积电费，电费由囤积电费限制功能，囤积电费门限可设置。当用户卡上剩余电费与卡内电费相加大于囤积电费门限值时，用户插卡不能将电费输入表内，电表不对用户购电卡做任何回写操作，同时表计报错“IC-0700”，。当继续用电满足电费入表条件时，再次插卡，能将用户购电卡电费输入表内。

## 4.13.事件记录功能

4.13.1.失压

失压判断阈值（NN,XX.XXXX）：NN指任一相相对额定电压的百分比阈值（%）；XX.XXXX指相应相的电流绝对值阈值（A）。

失压分类：分为A、B、C、AB、AC、BC、ABC共7种，三相三线表分为A、B、C、AC共4种

起始条件：电压小于额定电压的NN%且电流大于XX.XXXX A。

结束条件：电压大于额定电压的85%，或掉电。

对于三相三线B相失压时不判A、C相失压。三相三线B相失压的判断条件为：

起始条件：B相断相（相当于未接线）。

结束条件：B相恢复，或掉电。

失压期间历史累计数据：累计时间（单位：分钟），累计次数，正向有功总电量、A相的安培乘时间、B相的安培乘时间、C相的安培乘时间（分辨率为0.1Ah）。

失压十次记录数据：本次失压起始时间(年月日时分)、结束时间(年月日时分)，及本次失压期间的正向有功总电量、A相的安培乘时间、B相的安培乘时间、C相的安培乘时间（注：电量和安时值数据为本次失压期间的增量数据）。

4.13.2.断相

断相判断阈值：同失压判断阈值（NN,XX.XXXX）。

断相分类：A、B、C

起始条件：电压小于额定电压的NN%且电流小于XX.XXXX A 。

结束条件：电压大于额定电压的85%，或电流大于XX.XXXX A，或掉电。

三相三线表不判B相断相。

注：当某相失压发生未结束接着该相出现断相，表计继续维持该相失压。当某相先发生了断相未结束接着该相出现失压，表计则结束断相事件，接着判定该相失压。

4.13.3.失流

失流判断阈值(NN,XX.XXXX)：NN指电流不平衡百分比阈值（单位:%）；XX.XXXX指三相中最大一相的电流绝对值阈值Imax（单位: A），I指被判断相的电流绝对值。电流不平衡百分比＝（Imax-I）/Imax*100。

失流分类：A、B、C、AB、AC、BC

起始条件：电流不平衡百分比大于NN%，且三相中最大一相的电流大于XX.XXXX A。

结束条件：电流不平衡百分比小于等于NN，或最大电流小于XX.XXXX A，或掉电。

对于三相三线不判B相失流，同一时刻只可能产生A、C相失流中的一种。

失流期间历史累计数据：累计时间（4字节：分钟），累计次数（2字节），正向有功总电量、反向有功总电量。

失流十次记录数据：起始时间(年月日时分)、结束时间(年月日时分)，及本次失流期间的正向有功总电量、反向有功总电量（注：电量数据为本次失流期间的增量数据。）

4.13.4.开盖

表计运行过程中，当取下端盖，表计将记录此时的开端盖时间（年月日时分），电表保留前十次的开端盖记录。

表计运行过程中，当打开翻盖，表计将记录此时的开翻盖时间（年月日时分），电表保留前十次的开翻盖记录。

注：当表计处于停电状态，在翻盖或端盖未盖好，上电后，开盖记录中记录的时间为上电的时间。

4.13.5.预付费事件记录

预付费事件记录包括：购电、剩余电费提示报警、剩余电费跳闸报警、复位卡编程、费率或电量倍数编程。均保留最近十次记录。其记录的数据等说明如下：

1．购电记录的数据格式为：本次售电发卡时间（年月日时分），表购电插卡时间（年月日时分），购电次数，购电费（0.01元），购电前剩余电费（0.01元），购电后剩余电费（0.01元）

2．剩余电费提示报警记录的数据格式为：报警发生时间（年月日时分），剩余电费（0.01元）

当本表成功判断剩余电费低于提示报警门限值时，将记录此次提示报警事件。在剩余电费一直低于提示报警门限时，此条记录只记录一次。

3．剩余电费跳闸报警记录的数据格式为：报警发生时间（年月日时分），剩余电费（0.01元）

当本表成功判断剩余电费低于跳闸报警门限值时，将记录此次跳闸报警事件。在剩余电费一直低于跳闸报警门限值时，此条记录只记录一次。

4．复位卡编程记录的数据格式为：插卡时间（年月日时分），卡号 ,剩余电费（0.01元），正有功总电量（0.01kW·h）

当复位卡操作成功后,将记录复位卡编程事件

5．费率或电量倍数编程记录的数据格式为：编程发生时间（年月日时分），编程前尖费率, 编程前峰费率，编程前平费率，编程前谷费率，编程前电量倍数，编程前剩余电费，编程前累计总用电量，编程前累计尖用电量，编程前累计峰用电量，编程前累计平用电量，编程前累计谷用电量

当成功设置费率、电量倍数时将记录费率或电量倍数编程事件

4.13.6.其他事件记录

表计还能记录编程、校时、反向、上下电、总清零、清需量、事件记录，均保留最近十次记录。其记录的数据等说明如下：

1． 编程事件记录数据格式为：起始时间(年月日时分)、编程标识字1、编程标识字2、空码。（每一条编程事件记录记录10分钟内的编程内容（10分钟内动态刷新编程标识字）。

标识字1：                                标识字2：

0位：设置电表常数                        0位：设置密码

1位：设置周休日状态字                    1位：设置时段参数

2位：设置设备号                          2位：设置剩余电费显示报警限额，剩余电费报警限额，

透支协议电费，

3位：设置需量参数                        3位：设置费率、电量倍数

4位：设置显示参数                        4位：设置超功率限额，失压失流阀值，最大超功率次数

5位：0                                   5位：设置跳合闸延时、用户级别，

6位：设置结算日和两套费率切换时间        6位：0

7位：0                                   7位：设置电表模式字

2．校时记录的数据格式为：校时时间（年月日时分），校前时间（年月日时分）。

3．反向记录的数据格式为：反向发生时间（年月日时分），反向结束时间（年月日时分）、本次反向期间的正向有功总电量、反向有功总电量。(注：反向记录分A、B、C相，各十次记录。)

4．上下电记录的数据格式为：掉电时间（年月日时分），上电时间（年月日时分）。(注：每条记录的两个时间差为掉电时间长)

5．总清零记录的数据格式为：清零发生时间（年月日时分），清零前正有功总电量（0.01kW·h），清零前剩

余电费（0.01元）

(注：总清零清除的数据包括当前和历史的电量数据和需量数据、冻结数据、预付费事件记录，非预付费

事件记录（注：当短接表内JP1总清零时，除清零记录外，其他非预付费事件记录全部清除；反之不清除任何非预付费

事件记录)

6．清需量记录的数据格式为：清需量发生时间（年月日时分），清需量前正有功总最大需量（0.0001kW）(注：表计具有通信清需量和手动清需量两种方式，均产生清需量记录。)

4.14.停电抄表

装有外部电池的电表在停电情况下，可通过1#或3#号按键唤醒（也可以通过手抄器或遥控器唤醒，手抄器或遥控器对准电表的远红外窗口，距离不大于50cm, 手抄器发送第一条命令或按住遥控器的某1个键发送红外信号，电表将从低功耗唤醒）。唤醒以后，电表进入循显状态，按1#键和3#键可前后翻屏（电表被手抄器或遥控器唤醒，或者在按键唤醒后由手抄器或遥控器执行一次空操作，电表才能被遥控器操作，同时可以红外抄表（低功耗抄表功能可通过模式字2的b4位设置））。表计在每次掉电情况下只能唤醒3次。电表每次唤醒维持3分钟，然后自动进入低功耗睡眠状态。（若表计在上电过程的中途掉电，则低功耗情况下只显示版本号画面（此种情况下唤醒维持5秒钟。）。在低功耗情况下显示（或抄读）的时间数据可以是停电时间，也可以是当前时间（模式字2的b4=1；，看到的是进入时间显示屏时的电表当前时间。当表计停留在时间显示屏时，显示的时间不会刷新（目的是为了降低功耗））。停电抄表时显示（或抄读）的瞬时量（电压、电流、功率、总功率因数、频率）数据全为零。

4.15.冻结功能

表计可实现电量、需量和瞬时量的冻结（立即冻结或按给定日时分冻结）：并具有上月的冻结数据的结算功能。

注: ① 电量（正反向有功总电量及分时电量）;需量（正反向有功总需量、分时需量及发生时间）;瞬时量（电压、电流、功率、总功率因数）：② 给定时分=999999时，为立即冻结。

4.16.手动清需量功能

表计具有手动按键清需量功能。通过长按铅封键(5秒)至“”符号闪烁(5秒)后表示手动清最大需量成功。

4.17.报警与跳闸功能

在设置为报警跳闸输出(模式字3的bit6=0)情况下，表计打开预付费的相关报警功能。包括：超功率报警、剩余电费报警功能、 剩余电费欠费报警功能和继电器故障报警功能。

表计可根据自检和电网故障检测发出声报警、光报警和辅助信号报警。（注：每种故障可实现报警或不报警；当报警时，每个故障可以选择采用哪几种方式报警）

图2   报警、跳闸信号输出

4.18.背光功能

液晶背光在下面四种情况下点亮：

① 上电时                          ② 按下1#、2#、3#、4#（铅封键）任一按键时

③ 电表从远红外口收到正确的命令时  ④ 用遥控器打开时

注：背光点亮后，如果没有按钮、或手抄器操作，3分钟以后自动熄灭（也可以用遥控器随时关闭液晶背光）。当三相最大电压小于80%Un时，表计背光会自动关闭，此时按键等外部操作也不能点亮背光。

## 4.19.通信功能

表计具有一个RS485接口和一个远红外接口，通信协议均符合部颁DL/T 645-1997多功能电能表通信规约（有扩展）。

RS485接口可以抄表和参数设置，波特率可设为1200bps，2400bps，4800bps和9600bps，可与我公司生产的终端接口，实现远程抄表和负荷监控，也可与其他厂家的负控终端接口，实现远程抄表。RS485接口总线最多连接64块电表，通信距离最远1.2km。

远红外接口可以抄表和参数设置(在模式字1的bit2=1时，可关闭红外通讯的参数设置功能)，波特率固定为1200bps，远红外通信的有效距离不小于5米，低功耗（外部停电）时红外抄表的有效距离小于1.5米。

## 4.20.通信功能的权限与安全管理

（1）对于总清零（关闭模式字功能的情况下）、模式字（安全）1、模式字（功能）2和使用超级密码（999999）修改0、1、2、3级密码需要短接表内跳线JP1才能有效设置。

（2）所有设置（除通信地址、波特率、广播校时和冻结外）都要在按下铅封键使表计处于编程允许状态下才可操作。铅封键按下（“”常亮）后240分钟内有效（掉电后再上电编程允许失效。），如果中途再次按下铅封键（“”消失），则不可设置。

（3）电表具有四级密码保护功能，各密级权限具体如下：

0级密码：用于总清零、所有参数设置、通信清需量、带密码广播校时和修改0、1、2和3级密码；

1级密码：用于所有参数设置、通信清需量、带密码广播校时和修改1、2和3级密码；

2级密码：用于通信清需量、带密码广播校时和修改2和3级密码；

3级密码：用于广播校时和修改3级密码。

（注：在无法获知电表密码的情况下，可开盖短接跳线JP1并使用超级密码999999修改任一级密码解决。）

（4）电表具有密码错自锁保护功能：当使用错误密码对电表连续有效设置操作达到5次,电表会自锁并启动自锁计时器，24小时内关闭参数设置功能（若次数≤4次情况下用正确密码成功设置操作1次，可使闭锁开关次数归零）。

（注：在电表自锁的情况下，可开盖短接跳线JP1并使用超级密码999999修改任一级密码解除闭锁。）

（5）广播校时分不带密码的广播校时和带密码的广播的校时，由模式字2的b6决定。约束条件：每天只能校1次，范围在电表时间的正负10分钟内。

4.21.模式字说明（灰色字体部分为可选或保留部分）

|  | 标识编 码 | 位号 | 功能 | 位值与功能对应关系 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模 式 字 1 | C047 (厂内设置) | Bit 7 |  | 保留 |  |  |
|  |  | Bit 6 |  | 保留 |  |  |
|  |  | Bit 5 | 总电量的计算方式 | 1:矢量和 0:绝对值和 |  |  |
|  |  | Bit 4 | 低功耗显示时间 | 1:当前时间 0:停电时间 |  |  |
|  |  | Bit 3 | 两套费率切换 | 1:允许 0:只运行第一套 |  |  |
|  |  | Bit 2 | 从红外口设置参数 | 1:不允许 0:允许 |  |  |
|  |  | Bit 1 | 出厂校表(软修调) | 1:允许 0:不允许 |  |  |
|  |  | Bit 0 | 出厂清零 | 1:允许 0:不允许 |  |  |
| 模 式 字 2 | C048 (厂内设置) | Bit 7 | 总最大需量包含谷需量 | 1:不包含 0: 包含 |  |  |
|  |  | Bit 6 | 广播校时 | 1:加密码 0:不加密码 |  |  |
|  |  | Bit 5 | 需量发生时间的时标 | 1:不带年 0:带年 |  |  |
|  |  | Bit 4 | 低功耗红外抄表功能 | 1:有 0:无 |  |  |
|  |  | Bit 3 | 数据显示时高位补0 | 1:补零 0:不补 |  |  |
|  |  | Bit 2 |  |  |  |  |
|  |  | Bit 1 |  |  |  |  |
|  |  | Bit 0 |  |  |  |  |
| 模 式 字 3 | C049 | Bit 7 | 分相反向是否报警 | 1.否 0:报警 |  |  |
|  |  | Bit 6 | 输出方式 | 1:时段需量 0:报警跳闸 |  |  |
|  |  | Bit 5 |  | 保留 |  |  |
|  |  | Bit 4 |  | 保留 |  |  |
|  |  | Bit 3 | 需量信号输出方式 | 1:按需量周期 0:按滑差时间 |  |  |
|  |  | Bit 2 | 声报警 | 1:报警 0:关闭 | →C04B |  |
|  |  | Bit 1 | LED报警 |  | →C04A |  |
|  |  | Bit 0 | 辅助端子信号报警 |  | →C04C |  |
| 模 式 字 4& 5 & 6 | C04A & C04B & C04C | Bit 7 |  | 1:报警 0:关闭 |  |  |
|  |  | Bit 6 | 有功反向 |  |  |  |
|  |  | Bit 5 | 逆相序 |  |  |  |
|  |  | Bit 4 | 失流 |  |  |  |
|  |  | Bit 3 | 失压、断相 |  |  |  |
|  |  | Bit 2 | 时钟乱 |  |  |  |
|  |  | Bit 1 | 内卡故障 |  |  |  |
|  |  | Bit 0 | 电池故障 |  |  |  |
| 预付费用户模式字 1 | E46A | Bit 7 | 当剩余电费小于等于0时，是否跳闸(赊欠有效的情况下) | 1．不跳闸 0：跳闸 |  |  |
|  |  | Bit 6 | 电费倍率强制为1 | 1．强制 0：不强制 |  |  |
|  |  | Bit 5 | 当剩余电量小于跳闸报警门限时，插卡解除报警输出 | 1．解除 0：不解除 |  |  |
|  |  | Bit 4 | 插卡解除继电器故障声报警 | 1．不解除 0：解除 |  |  |
|  |  | Bit 3 | 插卡解除剩余电费提示报警声报警 | 1．不解除 0：解除 |  |  |
|  |  | Bit 2 | 插卡解除负电费声报警 | 1．不解除 0：解除 |  |  |
|  |  | Bit 1 | 插卡解除超功率声报警 | 1．不解除 0：解除 |  |  |
|  |  | Bit 0 | 插卡解除声报警 （此类报警指:模式字4,5,6中提到的报警现象, | 1．不解除 0：解除 |  |  |

| 预付费用户模式字 2 | E46B | Bit 7 | 保留 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bit 6 | 保留 |  |
|  |  | Bit 5 | 保留 |  |
|  |  | Bit 4 | 保留 |  |
|  |  | Bit 3 | 保留 |  |
|  |  | Bit 2 | 当剩余电量小于等于提示门限时,是否停止循显而固定显示剩余电费 | 1.否 0:是 |
|  |  | Bit 1 | 保留 |  |
|  |  | Bit0 | 当剩余电量小于等于跳闸报警门限时，是否跳闸 | 1．不跳闸 0：跳闸 |

注:

有功反向:当总功率反向时或允许分相反向报警且任意一相反向的情况

4.22.预付费功能

用IC卡作为预购电费的载体。

本表使用的IC卡包括以下几种：厂内设置卡，厂内清零卡，出厂设置卡，初始化卡（开户卡），售电卡，补卡，销户卡，复位卡，换表卡，参数设置卡，检测抄表卡，赊欠应急卡，时钟卡。

4.22.1电表逻辑状态说明

为保护数据的安全性，电表在不同的工作状态只接受相应的卡，电能表包括三种状态:制造和检验状态,安装状态，运行状态。具体定义如下：

制造和检验状态：接受厂内设置卡，厂内清零卡，出厂设置卡，插入出厂设置卡后表转化为安装状态。

安装状态：接受初始化卡（开户卡），复位卡，有换表数据的换表卡,插入复位卡后表转化为制造和检验状态，插入初始化卡（开户卡）或有换表数据的换表卡后转化为运行状态。

运行状态：接受售电卡，补卡，销户卡，复位卡，空的换表卡，插入复位卡后转化为制造和检验状态，插入销户卡或空的换表卡后转化成安装状态。

另外，参数设置卡，检测抄表卡，赊欠应急卡，时钟卡在任何状态都接受。不改变电能表逻辑状态。

电能表状态的转换参见下图:

制造状态可以接受的卡类型为：

厂内设置卡；

厂内清零卡；

出厂设置卡；

运行状态可以接受的卡类型为：

购电卡；

补卡；

销户卡；

复位卡；

换表卡（空的，允许抄出数据）；

转换状态的卡类型为：

复位卡

转换状态的卡类型为：

出厂设置卡

转换状态的卡类型为：

复位卡(编程键)

转换状态的卡类型为：

销户卡

换表卡（将表上数据抄出时）

安装状态可以接受的卡类型为：

初始化卡；

复位卡；

换表卡（有换表数据，允许卡上的数据复制到表）；

转换状态的卡类型为：

初始化卡

换表卡（有换表数据，将卡上数据复制到表时）

4.22.2卡功能简介

厂内设置卡：

可以设置所有预付费相关的参数和剩余电量（金额）。

一卡可对应多块电能表；不回写任何数据。

厂内清零卡：

可以清除电能表的剩余电量（金额），计量数据，需量数据和事件记录数据。各类数据可以在售电系统制卡时

有选择的清除。

一卡可对应多块电能表；不回写任何数据。

出厂设置卡：

可以设置所有预付费相关的参数，可以选择设置剩余电量（金额）或清除剩余电量（金额）或不作处理，可以有选择的清除电能表的计量数据，需量数据和事件记录数据。只有处于制造状态的电能表接受该卡，处理后电能表被设置为安装状态。

一卡可对应多块电能表；不回写任何数据。

初始化卡（开户卡）：

将表和卡建立一表一卡的对应关系，设置电能表的系统序列号和用户号等对应信息。可以选择设置剩余电费或累加剩余电费或不作处理，可以有选择的清除电能表的计量数据，需量数据和事件记录数据。只有处于安装状态的电能表接受该卡，处理后电能表被设置为运行状态。

一卡对应一块电能表；处理成功后回写电能表当前数据。

售电卡：

用户持有，用于向运行状态的电能表中增加购电费同时可以有选择的修改所有预付费相关的参数。只有处于运行状态的电能表接受该卡。

一卡对应一块电能表；处理成功后回写电能表当前数据。

补卡：

售电管理部门为丢失购电卡的用户补发购电卡，以便用户能够继续购电。补卡使用时有两种情况：用户丢失的

购电卡的电量已加入表内，电表仅返写数据，不修改剩余电费；用户丢失的购电卡的电费未加入表内，卡上本次购电电费加入表内，并返写数据。

在使用售电卡或补卡购电时，当用户的新购电费与表内的剩余电费之和大于预置的“囤积电费”时，用户不能将本次购电费追加到电表中，显示提示为“IC-07”。当用户的新购电费与表内的剩余电费之和小于或等于预置的“囤积电费”时，再次插卡，本次购电费可追加到电表中。

在其它购电条件合法前提下，当卡内购电次数比表内的大1，将卡上本次购电电费加入表内，并返写数据。 当卡内购电次数与表内的一致，只返写数据。否则报“购电次数”错。

销户卡：

用于用户电能表的销户退费，由用户购电卡改写生成，用以抄读对应电能表当前的剩余电量（金额），并将对应电能表内的剩余电量（金额）清除。只有处于运行状态的电能表接受该卡，处理成功后电能表被设置为安装状态。

一卡对应一块电能表；处理成功后回写电能表当前数据。

复位卡：

不修改电能表的任何数据，在安装状态或运行状态下能接受，处理成功后电能表为制造状态。

一卡可对应多块电能表。在运行状态下，需要按下编程键后插卡。

换表卡：

用于现场换表时将旧表数据转移到新表中使用，售电系统制作换表卡时可以选择是否清除旧表的剩余电费。

售电系统制作空白的换表卡后，按下编程键后，插入运行状态的电能表，可以将该表的剩余电费，预付费相关参数和加密密钥读出。若换表卡设置了清除旧表的剩余电费，该表的剩余电费将被清除，同时电能表被设置为安装状态。

在换表卡已经复制电能表数据后，在数据未被转移到新表前，该卡不能再次复制其他电能表的数据。

已经复制了电能表数据的换表卡可以将其中的数据转移到处于安装状态的电能表中，在插卡前需要按下编程键。处理成功后，电能表被设置为运行状态，同时该换表卡上的数据将被标识为已处理，不能再向其他电能表转移。

换表卡上复制的旧表数据标识为已处理后，该卡不能继续使用，必须回售电系统处理。

参数设置卡：

可以通过此卡设置相关参数。任何逻辑状态下接受。

一卡可对应多块电能表；

检测抄表卡：

可以抄读电能表中相关参数，数据。售电系统制作检测抄表卡时可以选择是否可以对相关的控制回路作检测，具体包括：

报警检测：可以控制动作报警输出继电器，用以测试电能表外接的报警回路是否可以正常动作。

跳闸检测：可以控制跳闸输出继电器，用以测试电能外接的跳闸回路是否可以正常动作。

该卡只能保留最后一次插卡抄表的数据，最后一次前抄读的数据被覆盖；

（注意：插卡时继电器跳闸，拔卡时继电器合闸）

一卡可对应多块电能表；

赊欠应急卡:

可以实现赊欠应急功能.

一卡可对应多块电能表；

时钟卡:

插入时钟卡,可以按键手动修改表计时钟.

进入手动按键修改表计时钟功能后,表计分屏显示当前表计的日期和时间.在设置过程中,按2#键可将光标从左向右循环移动,按1#键递增改变光标所在位数字，按3#键递减改变光标所在位数字(或通过遥控器修改时钟.具体操作见：遥控器功能介绍)。拔卡后,时钟修改成功。

一卡可对应多块电能表；

注意:在插卡前需要按下编程键。

4.22.3 IC卡错误信息

处理IC卡过程中,检测并确认IC卡到位后，显示屏首先显示： ，IC卡插入电表后可能出现拒绝处理的情况，液晶屏上显示错误提示：IC-XXXX，并辅以报警灯闪烁和蜂鸣器（短鸣5声）提示，告诉用户此次卡操作为无效。处理成功后显示小写的英文字母：,和”成功”的字样,同时蜂鸣器一声短鸣（开户卡，售电卡，补卡处理成功的显示除外）。（当处理的IC卡向表计设置参数时,在显示屏的左下角将显示未设置成功的参数的项数）.卡拔出后消失，或不拔卡停留显示3分钟后消失，回到循环显示状态。

若用户在卡未处理完成时拔卡，显示错误提示“IC-0500”将停留显示1分钟，提示用户再次插卡。当用户的新购电费与表内的剩余电费之和大于预置的“囤积电费”时，用户不能将本次购电费追加到电表中，显示提示为“IC-0700”。当用户的新购电费与表内的剩余电费之和小于或等于预置的“囤积电费”时，再次插卡，本次购电费可追加到电表中。

处理开户卡，售电卡，补卡此3类做用户购电操作的卡，。在处理成功后分两种情况显示。

- 当卡内的电费在此次插卡时进入表中，显示1秒，蜂鸣器短鸣一声，，同时提示”购电成功” ，之后显示购电后的剩余电费。

- 当卡内的电费此次插卡时没有进入表中，则直接显示表内剩余电费。

插入电表后可能出现拒绝处理的情况，并在显示相应的错误提示IC-XXXX，具体定义如下：

故障的四位数，高两位表示错误的大类，低两位表示具体的错误

(当错误的大类没有具体的错误时,低两位固定显示00)

| 故障代码 | 故障内容 |
| --- | --- |
| 00 | 卡类型错 |
| 01 | 卡无任何应答信息，可能是卡损坏或表卡口损坏 |
| 02 | 卡有应答信息，但非表所使用的卡类型 |
| 03 | 卡物理类型正确，但表不支持此种逻辑类型的卡操作 |
| 04 | 非威胜卡 |
| 01 | 表卡对应信息出错 |
| 01 | 用户号错误 |
| 02 | 售电系统序列号错误 |
| 03 | 表当前逻辑状态不接受此卡 |
| 04 | 当前电表不能兼容卡使用的数据结构版本 |
| 05 | 卡内所购电为电量，本表为分时表，不接受电量，只接受电费 |
| 06 | 此卡已开户，请使用新的开户卡 |
| 07 | 此表已开户 |
| 08 | 换表卡已满 |
| 09 | 换表卡为空 |
| 10 | 换表卡数据帧版本错误 |
| 11 | 赊欠倍数已满 |
| 12 | 欠费大于最大赊欠倍数赊欠值 |
| 13 | 此时赊欠卡不起作用 |
| 02 | 数据异常错误(数据格式或校验信息出错) |
| 01 | 数据格式错误 |
| 02 | 校验信息出错 |
| 0300 | 密码验证失败 |
| 0400 | 售电次数错 |
| 0500 | 提前取卡，未完成操作 |
| 0600 | 部分要求按下铅封按键的卡,操作IC卡时未按铅封按键 |
| 0700 | 超限错误，用户的新购电费与表内的剩余电费之和大于预置的“囤积电费” |

- 显示

## 5.1  面板说明

图3   面板说明

## 5.2  液晶显示及符号说明

图4   液晶全屏显示图

：表示时钟电池（低于2.35V）或低功耗电池电压过低（低于2.85V）报警

：表示电表收到正确通讯命令帧时提示（闪烁）

：表示使用错误的密码连续有效设置操作达到5次，表计进入24小时闭锁状态

： ① 手动需量复位提示（按住#4键大于5秒，成功后闪烁5秒）

② 编程许可状态提示（短按#4键一下，表示进入编程状态，符号点亮，；再按一下编程键或240分钟以后，符号消失，表示关闭编程状态。注意:在进入编程状态后的1分钟之内, 编程许可状态提示符闪烁显示，此时允许通讯或卡方式编程。在1分钟后，将停止闪烁显示，变成常显，此时只支持通讯方式编程而不支持卡方式编程。）

：表示报警继电器报警输出状态（闪烁）。

：表示总功率反向 （长亮）

：表示跳闸继电器跳闸输出状态（闪烁）

逆相序 ：电压逆相序时提示（闪烁）(失压断相下不再判逆相序)

：指示当前所走的第几套费率

：指示当前所走的费率

：① 正常情况下常显

② 失压时对应相别符闪烁

③ 断相时对应相别符消失

： ① 正常情况下常显（不带“-”）

② 不加电流或失流时对应相别符消失（不判方向）

③ 反向时对应相别符（带“-” 闪烁）

：分别表示电表处于A屏、B屏、C屏显示

## 5.3  三种显示屏模式及相互转换说明

5.3.1 三种显示屏模式

A屏可设置最多45屏，是C屏的子集，为用户自定义屏，可以自动循显或通过手动按键翻屏（按1#键向下翻屏，按3#键向上翻屏，）；

B屏可设置最多165屏，也是C屏的子集，为用户自定义屏，只可手动按键翻屏。

C屏为厂家定义屏，可由按键切换显示代码查看表计所有的显示数据。

电表上电后默认处于A屏循环显示模式下。当电表进入C屏显示模式时，屏上首先显示代码“000”，同时最左边的那位代码闪烁，表示光标所在位置，短按2#键一次光标向右移动一位，光标移到最右端后下一次会从最左端开始，如此循环。在C屏显示模式下，按1#键递增改变光标所在位数字，按3#键递减改变光标所在位数字。

5.3.2 三种显示屏模式的相互转换

（1）按键转换：在A屏显示模式下，长按（＞5秒）1#键或3#键进入B屏显示模式；在B屏循显模式下，长按（＞5秒）1#键或3#键进入A屏显示模式；在A屏或B屏显示模式下，短按（＜5秒）2#键进入C屏显示模式；在C屏显示模式下，长按（＞5秒）2#键进入A屏显示模式。A屏或B屏显示模式下，如果在30秒时间内不按键，则退回A屏循显模式；在C屏显示模式下2分钟无按键自动退回A屏循显模式，并从A屏的第一个显示项目开始显示。

（2）遥控器转换：按下遥控器“轮显”键进入A屏显示模式；按下遥控器“查询”键进入B屏显示模式；按下遥控器“左箭头”键或“右箭头”键进入C屏显示模式。用图例说明如下所示：(注：当用户未自定义A屏和B屏显示代码时，电表显示缺省代码；当按显（C屏）到非定义序号界面时,内容区显示“- - - - - - - -”。)

图5   显示屏切换

## 5.4  显示代码表

| 显示内容 |  | 显示代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当前 | 上1月 | 上2月 | 上3月 | 上4月 | 上5月 | 上6月 | 上7月 | 上8月 | 上9月 | 上10月 | 上11月 | 上12月 | 上13月 |
| 正有功 电量 | 总 | 000 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|  | 尖 | 001 | 101 | 151 | 201 | 251 | 301 | 351 | 401 | 451 | 501 | 551 | 601 | 651 | 701 |
|  | 峰 | 002 | 102 | 152 | 202 | 252 | 302 | 352 | 402 | 452 | 502 | 552 | 602 | 652 | 702 |
|  | 平 | 003 | 103 | 153 | 203 | 253 | 303 | 353 | 403 | 453 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 |
|  | 谷 | 004 | 104 | 154 | 204 | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 |
| 反有功 电量 | 总 | 005 | 105 | 155 | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 555 | 605 | 655 | 705 |
|  | 尖 | 006 | 106 | 156 | 206 | 256 | 306 | 356 | 406 | 456 | 506 | 556 | 606 | 656 | 706 |
|  | 峰 | 007 | 107 | 157 | 207 | 257 | 307 | 357 | 407 | 457 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 |
|  | 平 | 008 | 108 | 158 | 208 | 258 | 308 | 358 | 408 | 458 | 508 | 558 | 608 | 658 | 708 |
|  | 谷 | 009 | 109 | 159 | 209 | 259 | 309 | 359 | 409 | 459 | 509 | 559 | 609 | 659 | 709 |
| 正有功 最大需量 | 总 | 016 | 116 | 166 | 216 | 266 | 316 | 366 | 416 | 466 | 516 | 566 | 616 | 666 | 716 |
|  | 尖 | 017 | 117 | 167 | 217 | 267 | 317 | 367 | 417 | 467 | 517 | 567 | 617 | 667 | 717 |
|  | 峰 | 018 | 118 | 168 | 218 | 268 | 318 | 368 | 418 | 468 | 518 | 568 | 618 | 668 | 718 |
|  | 平 | 019 | 119 | 169 | 219 | 269 | 319 | 369 | 419 | 469 | 519 | 569 | 619 | 669 | 719 |
|  | 谷 | 020 | 120 | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 | 570 | 620 | 670 | 720 |
| 反有功 最大需量 | 总 | 021 | 121 | 171 | 221 | 271 | 321 | 371 | 421 | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 |
|  | 尖 | 022 | 122 | 172 | 222 | 272 | 322 | 372 | 422 | 472 | 522 | 572 | 622 | 672 | 722 |
|  | 峰 | 023 | 123 | 173 | 223 | 273 | 323 | 373 | 423 | 473 | 523 | 573 | 623 | 673 | 723 |
|  | 平 | 024 | 124 | 174 | 224 | 274 | 324 | 374 | 424 | 474 | 524 | 574 | 624 | 674 | 724 |
|  | 谷 | 025 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 |
| 正有功 最大需量 发生时间 | 总 | 026 | 126 | 176 | 226 | 276 | 326 | 376 | 426 | 476 | 526 | 576 | 626 | 676 | 726 |
|  | 尖 | 027 | 127 | 177 | 227 | 277 | 327 | 377 | 427 | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 |
|  | 峰 | 028 | 128 | 178 | 228 | 278 | 328 | 378 | 428 | 478 | 528 | 578 | 628 | 678 | 728 |
|  | 平 | 029 | 129 | 179 | 229 | 279 | 329 | 379 | 429 | 479 | 529 | 579 | 629 | 679 | 729 |
|  | 谷 | 030 | 130 | 180 | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 |
| 反有功 最大需量 发生时间 | 总 | 031 | 131 | 181 | 231 | 281 | 331 | 381 | 431 | 481 | 531 | 581 | 631 | 681 | 731 |
|  | 尖 | 032 | 132 | 182 | 232 | 282 | 332 | 382 | 432 | 482 | 532 | 582 | 632 | 682 | 732 |
|  | 峰 | 033 | 133 | 183 | 233 | 283 | 333 | 383 | 433 | 483 | 533 | 583 | 633 | 683 | 733 |
|  | 平 | 034 | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 | 534 | 584 | 634 | 684 | 734 |
|  | 谷 | 035 | 135 | 185 | 235 | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 |
| 正有功 电量 | A相 | 036 | 136 | 186 | 236 | 286 | 336 | 386 | 436 | 486 | 536 | 586 | 636 | 686 | 736 |
|  | B相 | 037 | 137 | 187 | 237 | 287 | 337 | 387 | 437 | 487 | 537 | 587 | 637 | 687 | 737 |
|  | C相 | 038 | 138 | 188 | 238 | 288 | 338 | 388 | 438 | 488 | 538 | 588 | 638 | 688 | 738 |
| 反有功 电量 | A相 | 039 | 139 | 189 | 239 | 289 | 339 | 389 | 439 | 489 | 539 | 589 | 639 | 689 | 739 |
|  | B相 | 040 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | 440 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 740 |
|  | C相 | 041 | 141 | 191 | 241 | 291 | 341 | 391 | 441 | 491 | 541 | 591 | 641 | 691 | 741 |
| 购电 事件 （最近1－10次） | 系统购电发卡时间 |  | 142 | 192 | 242 | 292 | 342 | 392 | 442 | 492 | 542 | 592 |  |  |  |
|  | 表计购电插卡时间 |  | 143 | 193 | 243 | 293 | 343 | 393 | 443 | 493 | 543 | 593 |  |  |  |
|  | 购电次数 |  | 144 | 194 | 244 | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 | 594 |  |  |  |
|  | 本次购电费 |  | 145 | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 595 |  |  |  |
|  | 购电前剩余电费 |  | 146 | 196 | 246 | 296 | 346 | 396 | 446 | 496 | 546 | 596 |  |  |  |
|  | 购电后剩余电费 |  | 147 | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | 597 |  |  |  |

| 显示代码 | 显示内容 | 显示代码 |  | 显示内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 042 | 日期（年月日星期） | 750-757 |  | 累计总/A/B/C/AB/AC/BC/ABC失压次数 |
| 043 | 时间（时分秒） | 758-765 |  | 累计总/A/B/C/AB/AC/BC/ABC失压时间 |
| 044 | 结算日时 | 766-773 |  | 最近（一次/A/B/C/AB/AC/BC/ABC）失压起始时刻 |
| 045 | 故障显示（注2） | 774-781 |  | 最近（一次/A/B/C/AB/AC/BC/ABC）失压结束时刻 |
| 046 | 程序版本号（注1） | 782-788 |  | A/B/C/AB/AC/BC/ABC相失压正有功累计总电量 |
| 047 | 有功脉冲常数 | 800 |  | 年时区数 |
| 048 | 闭锁剩余时间及密码错误次数 |  |  |  |
| 049 | 内卡状态显示（注3） |  | 801 | 日时段表数 |
| 050 | 电能表状态字（注5） |  | 802 | 日时段数 |
| 051 | 当前电费小数位 |  | 803 | 费率数 |
| 052 | 当前电量倍率值 |  | 804 | 公共假日数 |
| 053 | 允许协议透支电量倍数（1－3） |  | 805 | 周休日使用的时段表 |
| 054 | 最大需量周期 |  | 806 | 周休日状态字 |
| 055 | 滑差时间 |  | 8PQ | 第一套时段表（P=1-8;Q=0-d） |
| 056 | 循显时间 |  | 9PQ | 第二套时段表（P=1-8;Q=0-d） |
| 057 | 循显项目数 |  | 89V | 第一套时区表（V=0-b） |
| 058 | 上次售电发卡时间（注6） |  |  |  |
| 059 | 当前费率 |  |  |  |
| 060 | RS485波特率 |  | 99V | 第二套时区表（V=0-b） |
| 061 | 通讯地址高六位 |  | 789 | 功率限额 |
| 062 | 通讯地址低六位 |  | 790 | 超功率跳闸次数 |
| 063 | 表号高六位 |  | 791 | 最大超功率次数 |
| 064 | 表号低六位 |  | 792 | 第一套尖费率 |
| 065 | 用户号高六位 |  | 793 | 第一套峰费率 |
| 066 | 用户号低六位 |  | 794 | 第一套平费率 |
| 067 | 设备号高六位 |  | 795 | 第一套谷费率 |
| 068 | 设备号低六位 |  | 796 | 第二套尖费率 |
| 069 | 当前频率 |  | 797 | 第二套峰费率 |
| 070 | 当前A相电压 |  | 798 | 第二套平费率 |
| 071 | 当前B相电压 |  | 799 | 第二套谷费率 |
| 072 | 当前C相电压 |  |  |  |
| 073 | 当前A相电流（注4） |  |  |  |
| 074 | 当前B相电流 |  |  |  |
| 075 | 当前C相电流 |  |  |  |
| 076 | 当前总功率 |  |  |  |
| 077 | 当前A相功率 |  |  |  |
| 078 | 当前B相功率 |  |  |  |
| 079 | 当前C相功率 |  |  |  |
| 080 | 总功率因数 |  |  |  |
| 081 | A相功率因数 |  |  |  |
| 082 | B相功率因数 |  |  |  |
| 083 | C相功率因数 |  |  |  |
| 084 | 电池工作时间 |  |  |  |
| 085 | 系统序列号高6位 |  |  |  |
| 086 | 系统序列号低6位 |  |  |  |
| 087 | 预付费表号高六位 |  |  |  |
| 088 | 预付费表号高六位 |  |  |  |
| 089 | 预付费用户号高六位 |  |  |  |
| 090 | 预付费用户号低六位 |  |  |  |
| 091 | 剩余电费 |  |  |  |
| 092 | 累计购电费 |  |  |  |
| 093 | 购电次数 |  |  |  |
| 094 | 上次购电费 |  |  |  |
| 095 | 上次购电时间（注6） |  |  |  |
| 096 | 提示报警门限 |  |  |  |
| 097 | 跳闸报警门限 |  |  |  |
| 098 | 协议透支电费 |  |  |  |
| 099 | 囤积电费 |  |  |  |

注1：（1）上电版本号显示画面：

图6   上电版本号显示

说明：电压规格和电流规格代码的说明

| 电压规格代码 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参比电压（V） | 331，3×100 | 3×220/380 | 3×57.7/100 | 331,3×380 |

| 电流规格代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本电流（A） | 1.5(6) | 1(2) | 5(20) | 10(40) | 0.3(1.2) | 5(6) | 15(60) | 20(80) |

| 脉冲常数系列代码 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 系列名称 | 系列1 | 系列2 |

校表时选定的脉冲常数系列，通信参数设定的脉冲常数值必须能被选定系列中的常数值整除，具体取值参见下表：

系列1规格

| 电流规格 电压规格 | 1.5(6) | 1(2) | 5(20) | 10(40) | 0.3(1.2) | 5(6) | 15(60) | 20(80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×100 | 048000 | 048000 | 019200 | 009600 | 192000 | 019200 | 003200 | 003200 |
| 3×220/380 | 019200 | 019200 | 009600 | 003200 | 96000 | 009600 | 001600 | 001600 |
| 3×57.7/100 | 96000 | 96000 | 019200 | 09600 | 256000 | 019200 | 09600 | 004800 |
| 3×380 | 09600 | 019200 | 003200 | 001600 | 048000 | 003200 | 00800 | 00800 |

系列2规格

| 电流规格 电压规格 | 1.5(6) | 1(2) | 5(20) | 10(40) | 0.3(1.2) | 5(6) | 15(60) | 20(80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3×100 | 050000 | 050000 | 020000 | 008000 | 200000 | 020000 | 004000 | 004000 |
| 3×220/380 | 020000 | 020000 | 008000 | 004000 | 100000 | 008000 | 002000 | 002000 |
| 3×57.7/100 | 100000 | 100000 | 020000 | 010000 | 250000 | 020000 | 010000 | 005000 |
| 3×380 | 010000 | 020000 | 004000 | 002000 | 050000 | 004000 | 001000 | 001000 |

（2）正常运行状态下的版本号显示画面：

图7   运行时版本号显示

注2：电表自检及电网故障信息通过通讯抄读和LCD显示的表现形式不一样。

通信抄读（数据标识为C129）时返回2个字节16位2进制数，每位表示的意义如下所示：

| 位号 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit 15 | 时钟故障 |
| Bit 14 | 开翻盖 |
| Bit 13 | 开端盖 |
| Bit 12 | 跳闸继电器故障 |
| Bit 11 | 超功率故障 |
| Bit 10 | 欠费 |
| Bit 9 | 断相 |
| Bit 8 | 反向 |
| Bit 7 | 失流（不包括全失流） |
| Bit 6 | 0 |
| Bit 5 | 失压 |
| Bit 4 | 电压逆相序 |
| Bit 3 | 低功耗电池欠压 |
| Bit 2 | 时钟电池欠压 |
| Bit 1 | 内卡数据错 |
| Bit 0 | 内卡故障 |

在上面提到的反向故障,指的是总功率反向或允许分相反向报警(根据模式字3的第7位控制)时任意一相反向的情况.

显示时，由于电压逆相序、失压、断相、失流，欠费都有LCD上相应的符号直观地指示，故电表自检及电网故障信息只显示8位2进制数，每位表示的意义如下所示：

| 位号 | 含义 |
| --- | --- |
| Bit 7 | 断相 |
| Bit 6 | 继电器故障 |
| Bit 5 | 超功率 |
| Bit 4 | 时钟故障 |
| Bit 3 | 低功耗电池欠压 |
| Bit 2 | 时钟电池欠压 |
| Bit 1 | 内卡数据错 |
| Bit 0 | 内卡故障 |

注3：内卡状态显示屏用于指示各内卡的工作状态，为1表示故障状态；如下图所示为主内卡处于故障状态。

图8   内卡状态显示

注4：大电流规格20(80)A液晶屏显示电流小数位数为3位，其余规格显示电流小数位数为4位；

注5：电能表状态,00表示制造和检验状态，01表示安装状态，02表示运行状态。

注6：上次售电发卡时间和上次购电时间显示格式为年月日时。

5.5遥控器功能

可以用μPD6121G及相兼容芯片的遥控器进行显示遥控

| 按键 | 键码 | 机器码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0x01 | 0x00 | - A、B屏显示模式下，数字键用来输入3位用户代码直接点显，当输入第一位数字X时，显示屏左下显示“X--”，再输入第二位数字Y时，显示屏左下显示“XY-”，最后输入第三位数字Z时，显示屏左下显示“XYZ”，当输入有误时可按“左箭头”删除，如：在显示“XYZ”时按一次“左箭头”，显示代码变为“XY-”，再按一次变为“X--”，再按一次变为“---”，此过程中可重新输入正确显示代码。只有输完3位显示代码时才有数据显示，否则显示内容为空，当找不到显示代码对应的显示内容时，显示“------”。在输入3位显示代码的过程中，如果输入间隔超过2分钟将返回A屏显示模式。 - C屏显示模式下，数字键用来在光标位置输入指定的数字用于直接点显，每输入一位数字光标向后移动一位。在低功耗唤醒状态时，C屏显示下点显方式同上（A、B屏模式）。 - 在按键修改时钟时，光标数字可直接按0-9键输入 |
| 2 | 0x02 | 0x01 |  |
| 3 | 0x03 | 0x02 |  |
| 4 | 0x04 | 0x03 |  |
| 5 | 0x05 | 0x04 |  |
| 6 | 0x06 | 0x05 |  |
| 7 | 0x07 | 0x06 |  |
| 8 | 0x08 | 0x07 |  |
| 9 | 0x09 | 0x08 |  |
| 0 | 0x00 | 0x09 |  |
| A | 0x0A | 0x0A |  |
| B | 0x0B | 0x0B |  |
| C | 0x0C | 0x0C |  |
| D | 0x0D | 0x0D |  |
| E | 0x0E | 0x0E |  |
| F | 0x0F | 0x0F |  |
| 上 | 0x12 | 0x1A | - B套显示方案下向后翻页，C套显示下光标数字+1 在按键修改时钟时，光标数字+1 |
| 下 | 0x13 | 0x19 | - B套显示方案下向前翻页，C套显示下光标数字-1 在按键修改时钟时，光标数字+1 |
| 左 | 0x17 | 0x14 | - B套显示方案下进入C套显示，C套显示方案下向左移动光标。 直接点显时用做删除键。 在按键修改时钟时，向左移动光标 |
| 右 | 0x18 | 0x1D | - B套显示方案下进入C套显示，C套显示下方案向右移动光标 - 在按键修改时钟时，向右移动光标 |
| 轮显 | 0x14 | 0x10 | 进入A套显示 |
| 查询 | 0x15 | 0x0F | 进入B套显示 |
| 关闭 | 0x11 | 0x18 | 关闭/开启液晶背光 |

用户识别码:不

- 安装与接线

## 电能表的安装

电能表的安装尺寸如下图所示，电能表背面上部有一个挂钩处，使用M6挂钩螺钉；电能表下部有2个安装孔使用M4螺钉或ST4.2x12自攻螺钉。电表外形如图所示：

图9   电表安装尺寸

## 电能表的接线

6.2.1.在电能表的端盖内，贴有如下所示的主端子接线示意图，主端子接线的入、出方向不可接反。

图10   电表主端子接线标签

6.2.2.辅助端子输出:有功功率脉冲和时钟秒脉冲为光耦空接点输出，报警和跳闸信号常规采用光耦空接点输出（也可根据用户要求改为常开继电器输出），辅助端子各个引线功能定义如下：

| A | B |  |  |  |  | C | E | C | E | C | E | C | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS485 |  |  |  |  |  | 脉冲 |  | 秒脉冲 |  | 报警& 时段切换 |  | 跳闸& 需量信号 |  |

图11 电表辅助端子标签

6.2.3.RS-485通信接口与通信主设备的接线

图12  RS-485通信接口接线图

如图12所示，通信主设备的两根通信线A、B线与电能表通信接口RS-485的A、B线对应连接，电能表辅助端子上对应的通信端子孔位为1(A)、2(B)。

注:1.选用屏蔽双绞线，并将屏蔽线单端接地，以提高通信的成功率。

2.对RS-485接口，在通信主设备和最远的电能表的两端，要各接一个120Ω的匹配电阻，以提高通信线路的抗干扰能力。具体接线如图12所示。

3.通信线路最好远离大电流输出线路，且不与其平行。

6.2.4.电量脉冲接口接线

本电能表在辅助端子有1处空接点电量脉冲输出，脉冲输出为空接点输出，主要为校验表用，如图13所示。

图13 脉冲功率输出接口与远动设备的连接

## 6.2.5.低功耗电池的安装与更换

当液晶屏上符号闪烁时，表示电池欠压。本表计有两个电池：一个位于电表内部，用于停电后提供时钟运行，另一个放置在外部的电表翻盖内的电池盒中，用于停电后维持电表低功耗工作。两个电池中的任一电池欠压，都会引起电池欠压报警。为了判断是哪个电池欠压，请查看错误显示画面（045）判断。

对于内部电池欠压，用户需及时通知厂家解决处理。

对于外部电池欠压，用户可自行更换专用电池。

- 运输与贮存

★本产品在运输时，需在包装条件下进行，运输和拆封过程不应受到剧烈振动和冲击，其运输包装贮存应符合JB/T9329-1999和GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》。

★贮存电能表应在原包装内，保存地点的环境应清洁，环境温度不超过-20℃～+65℃，相对湿度不超过85%，空气中不含腐蚀性气体和霉菌。

★产品若在仓库内贮存，应在原包装条件下置于货架上，其叠放高度不得超过5层。

★产品内包装拆封后不宜贮存。

- 保修期限

本产品出售之日起12个月内，在用户完全遵守说明书规定要求，使用方法正确，并在本公司铅封完好的条件下，若发现不符合“1 概述”中的有关标准时，本公司将给予免费修理或更换。

- 保修条例

9.1免费服务条例

1.  本产品自购买之日起，在用户遵守说明书规定的使用要求下，并在制造厂铅封完整的情况下，发现电能表不符合产品标准所规定的要求时，12个月内制造厂给予免费维修或更换，购买日期以发票、收据（威胜认可的有效凭据）或发票复印凭据。

2.  在正常使用下产品发生故障的，用户凭发票与保修单一起到威胜在全国各地的事务所联系保修事宜。

3.  维修产品的型号与保修单上的型号要保持一致，否则不予保修。

9.2免责条例（有偿保修条例）以下情况将实施有偿维修服务

1.  不能出示保修卡。

2.  保修卡上有漏记、改写以及没有销售单位名称和签单的。

3.  由于火灾、天灾等自然灾害引起的损伤。

4.  由于运输、搬动时掉落、进水或由于操作不当而发生的故障、损伤。

5   由于未按使用说明书上所要求的使用方法和注意事项操作而引起的故障、损伤。

6.  有人为改造、分解、组装和因使用不当而发生的故障。

7.  消耗品、赠送品。

8.  换制造厂家铅封和标识已被更换的。

9.  产品超过免费保修期的。

注意：要维修时请与保修卡一起送往指定的事务所，运输费原则上由用户承担。

1)  本保修卡只能在中国国内有效。

2)  本保修卡遗失后不再补发，请注意保管。

3)  当用户对保修条款有特殊要求，按合同执行。

- 注意事项

★本产品在出厂时将低功耗电池断开，请用户在安装使用电能表时，先通电后装电池，并立即调校时钟，其电池的安装更换方法参见“电池的接线与更换”一节。

★本产品内部无用户可调元器件。

★本产品在出厂前，经检验合格，并加铅封。在安装使用时，只需将接线端盖卸下后，按盖内接线图接线即可。接线后加端子铅封，必要时在电能表小门上加铅封。

★接入电能表的导线截面积应满足负载电流要求，避免因接触不良或太细而引起发热损坏电能表。

★安装使用时，各接线必须接好，拧紧。电源进线和出线不可接反。

★电能表应安装在通风干燥处，安装电能表的底板应固定在坚固耐火不易振动的墙上。电能表应垂直安装，建议安装高度以1.8米为宜。

★电能表的工作环境应有避雷措施。